基本要求：每个低压电源要求有12个组，每组又分为2个组，其中A组包含Vth（0到-7V，可调，步长0.1V，在-2V工作电流为0.001A）、Vee（固定-7V，工作电流0.5A），和地，电源接口是图片里线缆配对的头；B组包含12V（工作电流0.8A）、-5.2V（工作电流0.02A）和0.38V（要求小范围可调，步长0.01V，范围±0.5V，工作电流0.01A）；

额外要求：要求程控；脏地和干净地隔离；