FDR和PRR评审过程中专家问题和答复

胡俊老师的问题：

- 具体介绍一下刻度方法

从末端板分别引出12根SMA的同轴线，分别连接到12组前端板的第一个板的输入端口，然后从第一个板输出端口再用线缆连接到第2个板的输入端口，依次循环连接。预先测试好各部分的线缆延迟情况，然后末端板的发出刻度脉冲，扣除线缆的延迟，认为脉冲信号是同时到达每一个前端板。但实际由于不同板子的FPC线缆和网线长度有差别，因此会测试到脉冲信号的时间差。而这个时间差就是各个板子的相对时间差。这个方法只能完成电子学内部的板卡时间对齐。

- 具体分析一下上拉电压设置，DAC驱动能力是否足够？

当前正式版本的上拉电压选择500 mV，测试到RPC效率和原先的筛选系统测到的结果。原先的筛选系统是通过外置电源提供上拉电压，用的是400 mV。尝试正式版本用400 mV的上拉电压，发现丢数据，测到的效率偏低。最后发现提高到500 mV才能和原先测试结果一样。但是500 mV可能会产生到几十Hz的电子学噪声。确实是DAC的驱动能力不足，原计划考虑加一个LDO来满足驱动能力不足的问题，但是如果安装现场的噪声较大，可能需要调整LDO的输出，这时只能调整片外电阻来实现，这又非常不方便。因此决定加一个DAC输出的基础上加一个大电流的运放来增强驱动能力，同时又保留便捷的可调整。

常劲帆老师的问题：

- 当前的FLASH容量是多少？确认能否满足multiboot？

当前的flash是256 MB，目前划分了5个区域，分别是golden, multiboot, WR, middle和TDC这5个存储区域。目前初次上电后，通过RS232端口配置小白兔后，如保存了IP地址之后，重新上电后不需要再次配置小白兔，即可正常使用。目前测试已经在实际使用multiboot。

- 基于小白兔交换机能否满足数据读出的要求；

从别的项目工程经验看，可能数据率高了之后，确实会存在丢包和延迟增大的可能，所以计划从两方面入手，一是进一步压缩单事例的数据量，从16字节压缩到13字节，从而降低整体的数据率；二是如果压缩单事例的数据量仍然无法满足要求，可能需要额外再购买一台小白兔的交换机来分摊传输压力。

- RS232是直连配置的吗？

我是用了1个USB转RS232去配置小白兔，小白兔IP核接收到RS232的消息（IP核自己编解码RS232消息）后会和邮票板进行通讯，但后续通讯是黑盒子了。

杨长根老师的问题：

- 数据率的测试如何？

当前基于电子学自身产生的周期性触发来得到假数据，来测试带宽。设置在PAD的计数率为1000 Hz，10个板卡读出数据没有发现丢数据；到了5000 Hz时，反复测试发现传输正常；到了10000 Hz，只有一半数据能传输出来。由于1个TCP节点有60个RPC模块（10 PAD/模块），按照每个PAD是400 Hz计数率来算，总共24万Hz；当前测试为5000 Hz/PAD，1个TCP节点下参加的测试数量是5个，因此算来总的吞吐量是25万Hz/节点，大于实际使用的24万Hz/TCP节点，是满足要求的。对于5000 Hz这个测试，总共使用10个前端板来模拟两个TCP节点同时读出，时间长度是100秒。

- 说说进度计划

当前计划是评审结束后走流程，估计需要花费2周左右的时间走流程和签合同。然后开始制作PCB，由于临近春节，可能工厂会提前放假，不确定能不能在年前是否完成焊接。如果计划在年后开始安装，尝试走加急，先焊接出来两个机柜数量的电子学板卡，先满足年后安装使用。

李飞老师的问题：

- 当前末端板的缓存能支持多久？

根据计算，当前末端板的缓存只是20万事例，而1秒中RPC大概是24万事例，因此只能支持0.8 秒的事例缓存；后续计划调整数据格式，将单个事例长度从16字节变成13个字节。

- 能不能加入RB包？可以加入一个RB包，按照100 ms一个向DAQ发送；

- 调试阶段和正式取数，需要两种数据格式，能否优化数据格式？可以优化，正式取数的单事例的字节数更少，因此可以把不需要传输的那部分放在尾部，便于后续DAQ程序切换；

王峥老师的问题：

- 介绍一下测试串扰

RPC连接端的线缆串扰测试，之前Argo的人做过，最后需要在线头处加入一个泡沫后就可以减少串扰情况，后续走线可以束缚在一起而不用担心串扰。对电子学板卡处这么多电缆密排的串扰，分析如下：这种板卡上线缆密排的方式，是模仿原先Argo的读出电子学来设计，其次也做了相关的测试，由于排线插座在板卡是2以2x5方式布置，即每边1列，每列是5个插座，将另一个模块有信号的排线插到列中间的插座（两边插座仍然连线，但是该板子对应的RPC模块不上电），并没有看到有串扰。

- 改版情况简介

部分板卡计划不焊接插针，因为这些插针主要用于调试。目前主要是中间板有一些修改，主要包括电源连接（之前版本忘记连接，通过飞线后验证可以正常输出）；计划DAC的输出加一个大电流的运放，使得保留电压可调整的同时又具有较强的驱动能力。为了降低风险，计划走加急流程，先生产部分板卡进行验证，确认没问题后再批量生产剩余部分。

- 介绍电子学的输入信号

用示波器拾取的部位是电子学板卡用于探测器信号输入的管脚。这时看到的信号是经过长线缆后的信号，其直流电平约在-350 mV左右，但它本身时是一个正信号。下图为示波器基于AC耦合看到的信号，幅度约为200 mV，以及基于DC耦合看到的基线为-2V。