JUNO RPC TDC技术文档

需要注意的事项：

- 禁止任何形式的热插拔，所有插拔需要先确保板子断电和放掉身上的静电；

- 接头插拔请不要过分用力；

连接：

TDC板卡的TCP IP起始地址：192.168.10.20

复位信号板的TCP IP地址：192.168.10.17

TCP端口号：24

UDP端口号：4660

数据结构：

128 bit： 46 bit粗时间（8 ns一个周期），3 bit细时间（单位为 1 ns），高位先发送；

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Packet Type. (0x 5A) |
|  | Board ID. (IP address – 0). |
|  | Board number (8‘h0） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rates[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rates[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x FC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Channel [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| Coarse_time | RPC_hitmap[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8‘h0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5’h0，Coarse_time [47:45] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [44:37] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [36:29] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [28:21] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [20:13] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [12:5] |  |  |  |  |  |  |  |
| Fine_time | Coarse_time [4:0], Fine_time [2:0] |  |  |  |  |  |  |  |

Packet Type是包头，固定是0x5A；

Board ID指的是IP地址最后的部分，以20作为基地址，加上拨码开关的地址得到最终的IP地址，也就是说如果读出的是15，那么实际IP地址是192.168.10.35；如果读出的是1，那么实际IP地址是192.168.10.21；

时间戳分成2个部分: 8ns以下由细时间给，8 ns以上由粗时间给;

Channel为通道号，范围是0-127；

Board1 number表示TDC连接到的1级读出板编号，由于是1对1，因此当前默认为0；

Board2 number表示1级读出板连接到的2级读出板的编号，由于是1对1，因此当前默认为0；

寄存器列表(暂时不用考虑)：

| Function | 32 bit Base Address | Offset | Board | Note | Default |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibration switch | 0x0000 0100 | 0x0 | TDC | True is calibration | 0x0 |
| RESET | 0x0000 0100 | 0x1 | TDC | RESET this board （暂时没有用 仅复位FIFO） | 0x0 |
| FPGA Size[7:0] | 0x0000 0100 | 0x3 | TDC |  |  |
| FPGA Size[15:8] | 0x0000 0100 | 0x4 | TDC |  |  |
| LED ON/OFF | 0x0000 0100 | 0x6 | TDC | [0]: 1: on; 0: off | 1 |
| External Trig ON/OFF | 0x0000 0100 | 0x6 | TDC | [1]: 1: on; 0: off | 0 |
| JTAG_SWITCH | 0x0000 0100 | 0x6 | TDC | [2]: 1: xvc; 0: flash | 0 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0x8 | TDC | LSB is the first channel, bit 1 for mask, bit 0 for unmask | Mask input Ch0-7 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0x9 | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch8-15 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xA | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch16-23 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xB | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch24-31 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xC | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch39-32 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xD | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch47-40 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xE | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch55-48 |
| Channel Mask | 0x0000 0100 | 0xF | TDC | LSB is the first channel | Mask input Ch63-56 |
| write flash | 0x0000 0200 | 0 | TDC | write flash data | write flash data to this register |
|  | 0x0000 0200 | 1 |  |  |  |
| flash write ready | 0x0000 0200 | 0x6 | TDC | Write flash data when flash write ready = 1 | 0x0 |
| flash erase disable | 0x0000 0200 | 0x7 | TDC | 默认禁止擦除 | 0x1 |
| flash address: [7:0] | 0x0000 0200 | 0xA | TDC | address of read flash data: [7:0] | flash地址是32位 |
| flash address: [15:8] | 0x0000 0200 | 0xB | TDC | address of read flash data: [15:8] |  |
| flash address: [23:16] | 0x0000 0200 | 0xC | TDC | address of read flash data: [23:16] |  |  |  | address of read flash data: [7:0] |  |
| flash address: [31:24] | 0x0000 0200 | 0xD | TDC | address of read flash data: [31:24] |  |  |  | address of read flash data: [7:0] |  |
| Version | 0x0000 0300 | 0x8 | TDC | golden: 1 multiboot: 2 | 0x2 |
| TDC Status | 0x0000 0300 | 0x9 | TDC | Locked: 1; Unlocked: 0 | TDC lock Status: [0] TCP lock Status: [1] |
| Version NO. | 0x0000 0300 | 0xA | TDC | 16进制查看版本[7:0] |  |
| Xvc_LENGTH [7:0] | 0x0000 0800 | 0x0 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [15:8] | 0x0000 0800 | 0x1 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [23:16] | 0x0000 0800 | 0x2 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [31:24] | 0x0000 0800 | 0x3 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0x4 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0x5 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0x6 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0x7 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0x8 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0x9 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0xA |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0xB |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0xC |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0xD |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0xE |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0xF |  |  | 0x0 |
| CTRL | 0x0000 0800 | 16 |  |  | 0x0 |

配置：

TCP地址ping通、阈值配置完成后先通过Calibration switch 设置1，进行10万次计数生成码密度表，生成完毕后即可自由取数（10万次计数仅对单一通道而言，各通道之间相互独立）

阈值配置方式：FF80 0001 0000 0C00 1F

写指令格式是FF80 0001 0000 +16位地址码+8位数据。

通过UDP配置寄存器，配置端口是4660，8通道DAC地址码8位，数据码16位，写指令格式是FF80 0001 0000 00+8位地址码+8位数据，高位先传，首地址必须为偶数。例如配置第0个DAC的通道4（从0开始） TDC配置500mv指令为FF80 0001 0000 0C08 7F，FF80 0001 0000 0C09 FF，其中0xC08和0xC09为地址码，0x7F和0xFF为数据。其中0xC08的二进制表示是0b1100_0000_1000，其中0b1100_0000_0000代表第0个DAC的地址偏移量，0b1101_0000_0000代表第1个DAC的地址偏移量，0b1110_0000_0000代表第2个DAC的地址偏移量，0b1111_0000_0000代表第3个DAC的地址偏移量，依次类推；其中0x08和0x09分别代表某个DAC的第4个通道的数据高8位和低8位地址。

读指令格式是FFC0 0001 0000 +16位地址码+8位数据。

(暂时没有LED)LED灯含义：

LED2：灯亮表示当前版本是multiboot，灯频闪意味着是golden；

LED3：灯亮代表Si5345完成配置；

LED4：灯亮表示PLL完成对外部时钟（TDC专用时钟）的锁定；

LED5：灯亮表示PLL完成对Si5345输出给SiTCP的时钟锁定；

TDC读出：

TDC_time = coarse_time * 8 + 2000 + fine_time* 1（ 单位：ns ）

（coarse_time 为coarse_time [ 53 : 0 ] 对应的值）

DAQ取数注意事项：

- 电子学固件分成2个版本，一个是golden，另一个是multiboot，默认启动是multiboot，通过0x102寄存器可以读取当前的版本，如果返回值是2，则为multiboot，如果返回值是1，则为golden，建议DAQ启动时先读取该寄存器，确认成功启动了multiboot；

- 电子学板上电后会自动配置DAC芯片，分别使得2个DAC的32个通道输出为+2.5 V；

- 但是DAC的量程依然是0-5 V，因此需要DAQ配置后切换DAC量程为-2.5 -+2.5V;

- 完成量程切换后，DAQ才能配置DAC输出为负的阈值电平，建议阈值默认值是-0.030 V；

- 对于不使用的通道需要通过配置屏蔽掉，否则会一直往外出数据，占用传输带宽；

- TDC粗时钟频率是500 MHz，对应的计算从2500变成2000；