正式板JUNO RPC TDC技术文档V1.2

需要注意的事项：

- 禁止任何形式的热插拔，所有插拔需要先确保板子断电和放掉身上的静电；

- 接头插拔请不要过分用力；

连接：

TDC板卡的TCP IP起始地址：192.168.10.20

TCP端口号：24

UDP端口号：4660

数据结构：

128 bit：40 bit秒以上时间（最小单位是1 s）， 28bit秒以下粗时间（最小单位是16 ns），4 bit细时间（最小单位为 1 ns），高位先发送；

表 1 数据格式表

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Packet Type. (0x 5A) |
|  | Board ID. (IP address – 0). |
|  | Middle_ID[3:0], TDC_ID[3:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RPC_hitmap[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rates[15:8]/TriggerID[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rates[7:0]/ TriggerID[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strip[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| UTC | UTC[39:32] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTC[31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTC [23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTC[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTC [7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| Coarse_time | Coarse_time [27:20] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [19:12] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coarse_time [11:4] |  |  |  |  |  |  |  |
| Fine_time | Coarse_time [3:0], Fine_time [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |

Packet Type是包头，固定是0x5A；

Board ID指的是IP地址最后的部分，以20作为基地址，加上拨码开关的地址得到最终的IP地址，也就是说如果读出的是15，那么实际IP地址是192.168.10.35；如果读出的是1，那么实际IP地址是192.168.10.21；

时间戳分成3个部分: 16ns以下由细时间给，单位是1 ns，16 ns以上由粗时间（单位是16 ns）和UTC（单位是1 s）共同给出;

Strip为读出条号，范围是0-79，除以8得到所在的PAD位置；

RPC_hitmap[7:0]为每个PAD内部8个strip的击中情况，RPC_hitmap[0] = 1表示第0条strip着火；

TDC_ID表示TDC连接到Middle板的编号，默认范围从1到6，由于从6层RPC改为5层RCPC，因此实际编号是从2到6；

Middle_ID表示Middle连接到WR板的编号，默认范围从1到12；

寄存器列表(暂时不用考虑)：

表 2 配置末端板（Backend Board）寄存器表

| Function | 32 bit Base Address | Offset | Board | Note | Default |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibration switch | 0x0000 0100 | 0x0 | Backend | True is calibration | 0x0 |
| RESET | 0x0000 0100 | 0x1 | Backend | RESET this board （暂时没有用 ） | 0x0 |
| Multiboot | 0x0000 0100 | 0x2 | Backend | Golden: 1; Final: 2 Middle: 3 SP6: 4 | Golden: 1; Multibboot: 2 |
| FPGA Size[7:0] | 0x0000 0100 | 0x3 | Backend |  |  |
| FPGA Size[15:8] | 0x0000 0100 | 0x4 | Backend |  |  |
| LED ON/OFF | 0x0000 0100 | 0x6 | Backend | [0]: 1: on; 0: off | 1 |
| External Trig ON/OFF | 0x0000 0100 | 0x6 | Backend | [1]: 1: on; 0: off | 0 |
| JTAG_SWITCH | 0x0000 0100 | 0x6 | Backend | [2]: 1: xvc; 0: flash | 0 |
| Middle ILA use | 0x0000 0100 | 0x8 | Backend | 1：external JTAG 0： internal JTAG | 0-7位对应端口1-8 |
| Middle ILA use | 0x0000 0100 | 0x9 | Backend | 1：external JTAG 0： internal JTAG | 0-3位对应端口9-12 |
| write flash | 0x0000 0200 | 0 | Backend | write flash data | write flash data to this register |
|  | 0x0000 0200 | 1 |  |  |  |
| flash write ready | 0x0000 0200 | 0x6 | Backend | Write flash data when flash write ready = 1 | 0x0 |
| flash erase disable | 0x0000 0200 | 0x7 | Backend | 默认禁止擦除 | 0x1 |
| flash address: [7:0] | 0x0000 0200 | 0xA | Backend | address of read flash data: [7:0] | flash地址是32位 |
| flash address: [15:8] | 0x0000 0200 | 0xB | Backend | address of read flash data: [15:8] |  |
| flash address: [23:16] | 0x0000 0200 | 0xC | Backend | address of read flash data: [23:16] |  |  |  | address of read flash data: [7:0] |  |
| flash address: [31:24] | 0x0000 0200 | 0xD | Backend | address of read flash data: [31:24] |  |  |  | address of read flash data: [7:0] |  |
| Version | 0x0000 0300 | 0x8 | Backend | golden: 1 multiboot: 2 | 0x2 |
| TDC Status | 0x0000 0300 | 0x9 | Backend | Locked: 1; Unlocked: 0 | TDC lock Status: [0] TCP lock Status: [1] |
| Version NO. | 0x0000 0300 | 0xA | Backend | 16进制查看版本[7:0] |  |
| Xvc_LENGTH [7:0] | 0x0000 0800 | 0x0 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [15:8] | 0x0000 0800 | 0x1 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [23:16] | 0x0000 0800 | 0x2 |  |  | 0x0 |
| Xvc_ LENGTH [31:24] | 0x0000 0800 | 0x3 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0x4 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0x5 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0x6 |  |  | 0x0 |
| TMS_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0x7 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0x8 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0x9 |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0xA |  |  | 0x0 |
| TDI_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0xB |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [7:0] | 0x0000 0800 | 0xC |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [15:8] | 0x0000 0800 | 0xD |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [23:16] | 0x0000 0800 | 0xE |  |  | 0x0 |
| TDO_VECTOR [31:24] | 0x0000 0800 | 0xF |  |  | 0x0 |
| CTRL | 0x0000 0800 | 16 |  |  | 0x0 |
| Middle1_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x1 |  |  | 0x0 |
| Middle2_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x2 |  |  | 0x0 |
| Middle3_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x3 |  |  | 0x0 |
| Middle4_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x4 |  |  | 0x0 |
| Middle5_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x5 |  |  | 0x0 |
| Middle6_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x6 |  |  | 0x0 |
| Middle7_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x7 |  |  | 0x0 |
| Middle8_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x8 |  |  | 0x0 |
| Middle9_CONFIG | 0x0000 0900 | 0x9 |  |  | 0x0 |
| Middle10_CONFIG | 0x0000 0900 | 0xA |  |  | 0x0 |
| Middle11_CONFIG | 0x0000 0900 | 0xB |  |  | 0x0 |
| Middle12_CONFIG | 0x0000 0900 | 0xC |  |  | 0x0 |

TDC_CONFIG是用来配置前端TDC板的寄存器，主要实现2个功能：一是设置基于周期性的强制触发，也就是TDC config[7] 为0是设置强制触发，触发周期是TDC_CONFIG [6:1]的数值乘以320，单位是ns，二是屏蔽80个strip的RPC信号输入通道。需要注意的是，寄存器配置的内容在重新上电后恢复默认值，也就是TDC_CONFIG [7] 为1是设置RPC strip某个通道的屏蔽，也就是TDC_CONFIG [6:0]对应strip从0到79的编号。需要注意的是，在开启强制触发后，即使某个PAD下的所有strip都被屏蔽了，所有PAD都会有计数。

通过选择不同的地址，给不同的中间板下发数据，FPC线缆插座离SFP座最远的是1，FPC线缆插座离SFP座最近的是6。由于每次只能下发1字节的数据，为了配置中间板和TDC板，需要分2次下发命令才能完成配置，先下发命令1，再下发命令2。

表 3 配置中间板和TDC板（Backend Board）寄存器表

| 命令1 | 作用对象 | 功能 | 命令2内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF1 | 中间板 | K7链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0xF2 | 中间板 | RESET Middle | [7]为reset中间板，[1]到[6]为reset TDC板链路 |
| 0xF3 | 中间板 | 对应AD5766 DAC配置[7:0] | DAC码低8位 |
| 0xF4 | 中间板 | 对应AD5766 DAC配置[15:8] | DAC码高8位 |
| 0xF5 | 中间板 | 对应AD5766 DAC配置[23:16] | [7:4]在设置DAC时是4‘b2，[3:0]为DAC通道号，见表 4 |
| 0xF6 | 中间板 | RESET Middle寄存器 |  |
| 0xF7 | 中间板 |  |  |
| 0xF8 | 中间板 | ADS7924 配置[7:0] |  |
| 0xF9 | 中间板 | ADS7924 配置[15:8] |  |
| 0xFA | 中间板 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走JTAG线配置 |
| 0xFB | 中间板 |  |  |
| 0x18 | TDC板1 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0x19 | TDC板1 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0x1A | TDC板1 | Mask Strips |  |
| 0x1B | TDC板1 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0x1C | TDC板1 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0x1D | TDC板1 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |
| 0x38 | TDC板2 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0x39 | TDC板2 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0x3A | TDC板2 | Mask Strips |  |
| 0x3B | TDC板2 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0x3C | TDC板2 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0x3D | TDC板2 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |
| 0x58 | TDC板3 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0x59 | TDC板3 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0x5A | TDC板3 | Mask Strips |  |
| 0x5B | TDC板3 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0x5C | TDC板3 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0x5D | TDC板3 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |
| 0x78 | TDC板4 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0x79 | TDC板4 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0x7A | TDC板4 | Mask Strips |  |
| 0x7B | TDC板4 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0x7C | TDC板4 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0x7D | TDC板4 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |
| 0x98 | TDC板5 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0x99 | TDC板5 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0x9A | TDC板5 | Mask Strips |  |
| 0x9B | TDC板5 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0x9C | TDC板5 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0x9D | TDC板5 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |
| 0xB8 | TDC板6 | 调整JTAG | 0为走数据线配置TDC，1为单独走外置JTAG配置 |
| 0xB9 | TDC板6 | SOFT_TRIGGER_RATE |  |
| 0xBA | TDC板6 | Mask Strips |  |
| 0xBB | TDC板6 | sp6链路训练 | [7]=1开启训练，[7]=0关闭训练 |
| 0xBC | TDC板6 | RESET TDC寄存器 |  |
| 0xBD | TDC板6 | 计数器/Trigger ID 刻度扇出/PPS/clk62M5输出 | [0]=0：计数器；1：TrigID（默认） [1]=0: 无刻度扇出；1：刻度扇出 在[1] = 0讨论[2]才有意义 [2]=0：PPS输出；1：clk输出 |

DAC配置：

Vout=10×D65536-5

Vout是输出电压，单位是V，D为要写入DAC码，D总共是16位比特

写指令格式是FF80 0001 0000 +16位地址码+8位数据。

通过UDP配置寄存器，配置端口是4660，16通道DAC命令码3位，通道码4位，数据码16位，写指令格式是FF80 0001 0000 00+8位地址码+8位数据，高位先传，首地址必须为偶数。这里的8位地址码表示的是哪1个Middle 板，offset范围从1-12，寄存器基地址是h’900。

例如配置第2个中间板的RPC6这个模块阈值电压，也就是中间板的DAC的通道6（从0开始），计划让其输出-2.1V，D码是16‘h4A3D。 由于DAC芯片需要接收3字节的数据，为此需要下发6个写指令才能完成本次配置。需要特别注意的，下发命令的顺序如下面所示，先配置低8位，再配置高8位，最后发送地址和命令，这样配置才会生效。配置指令如下：

- FF80 0001 0000 0902 F3：发送命令F3设置阈值低8位

- FF80 0001 0000 0902 3D：阈值低8位内容

- FF80 0001 0000 0902 F4：发送命令F4设置阈值高8位

- FF80 0001 0000 0902 4A：阈值高8位内容

- FF80 0001 0000 0902 F5：发送命令F5设置DAC的命令和地址

- FF80 0001 0000 0902 26：DAC的命令（高4位）和地址内容（低4位），其中对于DAC命令固定是4‘h2；

表 4 DAC通道映射表

| DAC通道编号（从0开始） | 作用 | 上电后默认输出值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无 |  |  |
| 1 | RPC4模块阈值 | -2 V |  |
| 2 | RPC5电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 3 | 无 |  |  |
| 4 | RPC5模块阈值 | -2V |  |
| 5 | RPC6电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 6 | RPC6模块阈值 | -2V |  |
| 7 | RPC电子学阈值的监测值 |  |  |
| 8 | 无 |  |  |
| 9 | RPC2电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 10 | RPC2模块阈值 | -2V |  |
| 11 | RPC3电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 12 | RPC1电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 13 | RPC3模块阈值 | -2V |  |
| 14 | RPC4电子学阈值 | 0.4 V |  |
| 15 | RPC1模块阈值 | -2V |  |

(暂时没有LED)LED灯含义：

LED2：灯亮表示当前版本是multiboot，灯频闪意味着是golden；

LED3：灯亮代表Si5345完成配置；

LED4：灯亮表示PLL完成对外部时钟（TDC专用时钟）的锁定；

LED5：灯亮表示PLL完成对Si5345输出给SiTCP的时钟锁定；

Flash空间分配

Flash的空间分配与实际硬件设计关联较强，涉及到FPGA配置文件大小，远程更新方式，所使用的flash存储空间分布方式等。

此处以FPGA型号XC7K410T、multi-boot更新方式、flash型号s25sl256系列为例，陈述空间分配方式。空间分配示意图如表4。

表4-flash空间分配

| 地址范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 – 0xAEFFFF | golden image |
| 0xAF0000 – 0x15DFFFF | update image |
| 0x15E0000 – 0x165FFFF | Sdb (WR配置) |
| 0x1660000 – 0x167FFFF | middle image |
| 0x1860000 – 0x169FFFF | TDC image |

XC7K325T的配置文件最大为11175.4KB，N25Q系列扇区大小为64KB，因此分配给FPGA配置文件的最小为175个扇区、11200KB。

multi-boot远程更新方式需两个FPGA配置文件，占用空间350个扇区、22400KB。

sdb地址空间在两个配置文件之后，从0x15E0000开始。

TDC读出：

TDC_time = second_time*(1e+9)+coarse_time * 16 + fine_time* 1（ 单位：ns ）

（coarse_time 为coarse_time [ 27 : 0 ] 对应的值）

DAQ取数步骤：

- 上电后等待5秒完成固件加载；

- 每次取数前为每个RPC模块配置对应的阈值（电子学阈值不需要DAQ配置），如果不配置，默认阈值是-2V（需要注意，由于RPC从6层改为5层，默认没有TDC板1）；

- 配置后可以开始取数；